BC-Ⅳ全自动变比组别测试仪说明书

一、产品简介
    在电力变压器的半成品、成品生产过程中，新安装的变压器投入运行之前及根据国家电力部的预防性试验规程，要求对运行的变压器进行匝数比或电压比测试，可以检查变压器匝数比的正确性、分接开关的状况、变压器是否匝间短路、变压器是否可以并列运行。传统的变比电桥读数不直观，要进行换算，只能逐相进行测量。全自动变比组别测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点，操作简便直观，一次完成三相变比或匝比测试，测试快，准确度高。
二、主要功能及特点

1．自动测量接线组别和变比
2．自动进行组别变换。

3．输入标准变比后，能自动计算出相对误差。

4. 一次测量完成，自动切断试验电压 。
5. 设置数据,测量结果自动保存，可查看以前数据。

6. 测量有载变压器,只输入一次变比。 

三、主要技术指标

1．变比测量范围： 1—10000
2．组别：1—12点
3．精度: 1-1000 0.2 级   1000-10000 0.5级
4. 电源：AC220V ±10%，50HZ 

5．使用环境温度：-5℃ ─ 40℃

6．使用环境湿度：＜85%

7. 体积：430×320×215mm3 

8. 重量：8Kg

四、面板示意图

[image: image1.emf]AC220V

开关

对比度调节

液晶显示器

打印机

确认

复位

A

B

C

测量保

险

0.5A

a

b

c

单

相

单

相

高

压

侧

低

压

侧

通讯


五、操作方法

1．联线： 关掉仪器的电源开关，按下面的方法接线。
          单相变压器                       三相变压器              

   仪器                  变压器          仪器                变压器
     A                     A                A                    A
B                     X                B                    B

C                     不接             C                    C

a                     a                a                    a    

b                     x                b                    b

c                  不接             c                 c
     变压器的中性点不接仪器，不接大地。接好仪器地线。将电源线一端插进仪器面板上的电源插座，另一端与交流220V电源相联。
注意：切勿将变压器的高低压接反！
2.打开仪器的电源开关,稍后液晶屏上出现主菜单，如下图
   
选中的菜单反向显示（黑底白字）

此时可  按 “ ↑”键 选择功能菜单

　　　　按 “确认”键 执行相应功能

注：    按下按键，放开按键，为一次按键输入

3．接法设置,进入接线方法设置后，液晶屏显示如下
   

    此时   按“ ↑ ” 键选择接法

按“确认” 键保存接法，返回主菜单

4．设置标准变比,进入标准变比设置后，液晶屏显示如下

此时　按“ → ”键选择数据位,选中的数据反向显示
　　　按“↑”“↓”键修改数据。

选中数字后，按“↑”“↓”键，数字由0到9循环变换，如果是第一位，数字只能由1到9循环变化，不会出现0 。

选中小数点后，按“↑”“↓”键，小数点循环移动。

按“确认”键保存变比后，液晶屏显示如下


调压比的设置方法和标准变比的设置方法相同。

按“确认”键保存调压比后，返回主菜单
注意:设置的标准变比为线电压之比,与QJ35电桥不同,不需要换算!

变比调压比设置实例

例1. 变压器的电参数为

接法:Yy

电压比:10000V±5×5%/400V

接法设为:Yy

标准变比设为：10000/400=25

调压比设为：   5.00%

选择“开始数据测量”，按“确认”键后，显示如下


每按“↑”键一次,变比增加25.000×5%,即1.25。每按“↓”键一次,变比减少1.25。新的标准变比直接显示在屏上,按确认键,即可测量出结果。

例2. 变压器的电参数为

接法:Yy

电压比:高压1分接10500V，2分接10000V，3分接9500V，低压400V

接法设为:Yy

测量1分接时，

变比设为10500/400=26.250

调压比设为：   0.00%

选择“开始数据测量”，按“确认”键后，显示如下


按确认键,即可测量。

测量2分接时，

变比设为10000/400=25.000

调压比设为：   0.00%

选择“开始数据测量”，按“确认”键后，显示接法和变比后,按确认键,即可测量。

测量3分接时，

变比设为9500/400=23.750

调压比设为：   0.00%

选择“开始数据测量”，按“确认”键后，显示接法和变比后,按确认键,即可测量。

2分接测量完成后,显示如下


每次测量完成后，仪器自动保存数据，最多保存30个数据,超过3０后，本次数据存入第30次，第一次数据清除，即先进先出。

第一行左边显示本次数据在历史数据中的位置，右边显示历史数据的个数。第二行为组别。第三行左边为AB相的变比,第三行右边为AB相的相对误差,依此类推。如果测单相变压器,只有前三行显示。如果实测变比的相对误差大于１0 %,显示“＞１０％”, 如果实测变比的相对误差小于-１0 %,显示“<-１０％”。

按“↑”键，查看历史数据。

按“←”键，进入打印菜单，可打印本次数据，打印全部数据，可清除全部历史数据。

按确认键，返回主菜单。

 六、注意事项
1. 保险1为2A,保险2为0.5A。如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险。保险熔断后，如果进行测量，在显示“  正在测量，请等待！ ”后停住。请关机，更换相同容量的保险，重测。
2.连线要保持接触良好。仪器应良好接地！
3.仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好，宜选用照明线,如果电源干扰还是较大，可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可。

4.仪器工作时，如果出现液晶屏显示紊乱，按所有按键均无响应，或者测量值与实际值相差很远，请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。

5.显示器没有字符显示,或颜色很淡,请调节亮度电位器至合适位置。
6.仪器应存放在干燥通风处，如果长期不用或环境潮湿，使用前应加长预热时间，去除潮气。

7.通讯口调试时使用 

8.当在测量中，试品上加有很高电压，不允许接触试品及相连的有关导线和接线柱，以免导致触电事故。

9.连接时不能将高压侧接反，以防止损害仪器。
 七、产品清单

1.测试仪一台

2.电源线一根

3.测试线一套

4.产品使用说明书一本

5.合格证一个

SP--D、SP--E系列

前换纸面板式微型打印机

简明操作说明

SP—D、SP—E系列前换纸面板嵌入式（盘装式）微型打印机是

一种可方便地插装在各种仪器机箱面板上的打印输出设备。该机专为在仪器机箱面板上安装打印机而设计，采用面板嵌入结构，只需按给定尺寸在仪器机箱面板上开一个安装孔（D系列 100mm×59mm、E系列103mm×57mm），便可将整个打印机固定在仪器机箱上。SP—D、SP—E系列打印机更具有独特的前换纸结构（国家专利），无需从机箱内拔出整个打印机便可更换纸卷和色带，避免扯动机箱内部电缆，从而提高了整机的可靠性。

    打印机由可翻转面板前盖、机壳、打印机机头、机头拉板、电路板、纸轴、纸卷和紧固卡条组成。面板前盖设有透明窗，可观察打印纸用量，翻开面板前盖，在右下方设有一个SEL、LF 共用按键和SEL指示灯，透明窗上方为带切纸锯齿的出纸口。打印机机头和纸卷安装在前盖后的机壳内。

使用安装在打印机两侧的紧固卡条将打印机固定在仪器面板上。
安装打印机
把打印机插入仪器面板上的开孔内，将紧固卡条挂在打印机两侧壁上的卡孔上。然后用螺丝刀将紧固卡条的螺丝旋紧，打印机便牢牢地固定在仪器面板上。捏住面板前盖上方两侧，稍向外用力,即可翻下前盖。
安装纸卷与上纸

    翻下打印机前盖，捏住固定机头的机头拉板两侧的弹性卡条，将机头拉板拉出（约2 cm）。打印机纸轴是易于使用的弹性纸轴，稍用力捏住弹性纸轴的两端，可将弹性纸轴上的纸卷安装到纸轴架上。

接通打印机电源，打印机走纸三点行后，进入待命状态，此时
指示灯亮。按一下按键，指示灯灭，再按住按键1秒钟以上，打印机开始走纸；或直接按住按键1秒钟以上，打印机开始走纸。将打印纸的前端剪成三角形后，将打印纸推入打印机进纸口，打印纸会被打印机卷进。待打印纸从打印机机头上方出纸口处伸出一段时，按一下按键停止走纸，自动进入指示灯亮的待命状态。将机头拉板推回原位，再将面板前盖盖好。
自检测

将打印机电源关断，按住SEL键后接通打印机电源，打印机进入自检测，打印出自检清单。
运行操作

      接通打印机电源，打印机走纸三点行后进入待命状态。此时指示灯亮，表示打印机可以从打印机接口接收数据进行打印。

    在待命状态下，按一下按键(时间不超过1秒钟），指示灯灭，进入离线状态。再按一下按键（时间不超过1秒钟），指示灯亮，进入待命状态。在离线状态下，打印机忙线为“忙”状态不能接收数据。

    不论灯亮还是灯灭，按住按键1秒钟以上打印机开始走纸。走纸时指示灯灭。

打印过程中按一下按键，打印机打印完当前行后暂停打印，进入指示灯灭的离线方式。再按一下按键（时间不超过1秒钟）进入在线方式，继续打印；打印机暂停时按住按键1 秒钟以上打印机开始走纸，可进行上纸操作。
更换色带

经过一段时期的使用后，打印的字迹会变浅，需要更换打印色带。翻下打印机前盖板，捏住机头拉板两侧的弹性卡条，将机头拉板向外拉至色带盒全部露出，更换色带。
检  测  报  告

	产品名称：全自动变比组别测试仪
	出厂编号: 

	试

验

环

境
	地点：试验室
	温度：  ℃

	
	工作电压：AC220V
	湿度:<85%

	试

验

项

目
	接法
	标准变比
	测量值
	误差

	
	II 12
	1.0000
	  
	 

	
	II 12
	10.000
	  
	 

	
	II 12
	100.00
	 
	 

	
	II 12
	1000.0
	 
	 

	
	YD 11
	通过
	
	

	
	DY 11
	通过
	
	

	结

论
	              合格              

	参考仪器：HJF1型双极分压器

	试验人：          审核：                      年    月   日（盖章）


设置接线方法


设置标准变比


开始数据测量


查看历史数据





↑:选择  确认:执行





第３次　　　　     共３次


组别：１２点


ＡＢ：２５.００８　　　　　０．０３％


ＢＣ：２５.０１０　　　　　０．０４％


ＣＡ：２５.０００　　　　　０．００％





↑：翻页　→:打印  确认:返回





设置接线方法      


设置标准变比     变比=25.000


开始测量数据


查看历史数据





→:移位 ↑↓:增减  确认:保存





设置接线方法      


设置标准变比     调压比=0.00%


开始测量数据


查看历史数据





→:移位 ↑↓:增减  确认:保存








接法=Yy？


变比=25.000？





→:否  确认:是  ↑↓:换档





设置接线方法      接法:Yy


设置标准变比


开始数据测量


查看历史数据





↑:选择  确认:保存











接法=Yy？


变比=26.250？





→:否  确认:是  ↑↓:换档








PAGE  
2

_1293548597.vsd
�

AC220V


 测量保险
0.5A


开关


对比度调节


液晶显示器


打印机


a


确认


复位


A


B


C


b


c


单相


单相


高压侧


低压侧


通讯



